# 目　录

一、简  介	1

二、HD-80L纯水机产品概述及技术参数	1

2.1 产品概述	1

2.2技术参数	1

三、HD-80L系列纯水机工艺流程及构造说明	2

3.1工艺流程框图	2

3.2初级线绕过滤器  	2

3.3 次级CTO过滤器 	2

3.4 三级PP过滤器 	3

3.5 增压泵	3

3.6 反渗透系统 	3

3.7 无菌水箱	5

3.8 储能供水	5

3.9消毒系统	6

四、HD-80L系列纯水机的安装	5

4.1 纯水机卸车	5

4.2 纯水机拆箱与检查	6

4.3 纯水机安装	6

五、HD-80L系列纯水机系统的运行	7

5.1 纯水机运行前的调试	8

5.2 纯水机的使用与操作	9

5.3 纯水机自动运行状态的说明	10

六、HD-80L系列纯水机系统的维护	13

七、HD-80L系列纯水机常见故障分析及排除	15

八、技术服务保证	19

九、附录	21

# 一、简  介

欢迎您使用本公司生产的全自动纯水机，为使其最大限度的发挥性能，使用前请仔细阅读本说明书，并严格按使用说明的要求安装使用，以确保该纯水机安全可靠的为您服务。

HD-80L纯水机的主要特点是：各种配件高度集成于一体、全自动控制、外形美观、占地面积小、移动方便、操作简单、工作可靠等。

HD-80L纯水机广泛应用于医院内镜室、口腔科、手术室，ICU等科室

HD-80L纯水机主要组成部分：三级预处理、增压模块、反渗透膜、无菌水箱、输送泵、机柜、控制系统等。

HD-80L纯水机电控系统采用PLC+触摸屏控制，具有压力、电导率在线监测等功能，有手动和自动两种操作方式。

HD-80L纯水机是全自动控制系统，无需专人职守,供水采用恒压供水方式。

# 二、HD-80L纯水机产品概述及技术参数

## 2.1 产品概述

纯水机主要配置

- 初级线绕过滤器

- 次级CTO过滤器

- 三级PP过滤器

- 反渗透系统

- 增压模块、输送模块

- 无菌水箱

- 电磁阀、压力保护开关、压力表

- 反渗透膜

- 化学消毒剂

- 紫外线

- 碳钢喷塑一体式机柜

## 2.2技术参数

- 源水压力：  0.2Mpa～0.4MPa（最佳为0.3MPa ）

- 源水流量：  ≥产水量的三倍

- 源水硬度：  ≤8 mmoL

- 进水温度：  5～35℃ （25℃ 最佳）

- 工作温度：  5～45℃

- 电    源：  AC 220V/50Hz （单相三线制）

- 功    率：  0.8KW

- 产 水 量：  80L/H

- 离子去除率：  96%～99% 以上

- 纯水电导率：  ≤15us/cm（原水TDS＜300ppm时）

- 细菌总数：    ≤10CFU/100ml

- 主机外形尺寸： 670×550×1410 mm（长×宽×高）

- 整机重量：  约 100Kg(不含水箱）

- 控制方式：  PLC+触摸屏全自动控制

# 三、纯水机工艺流程及构造说明

## 3.1工艺流程框图

## 消毒剂

自来水       初级线绕       次级CTO         三级PP        增压模块        反渗透膜

无菌水箱        输送模块      紫外线灭菌       清洗槽

## 3.2初级线绕过滤器

自来水首先进入初级线绕过滤器，过滤器内装填线绕滤芯,其目的是滤除水中的悬浮物、胶体微粒、腐殖质等杂质；降低水的浊度、提高水的澄清度，污染指数控制在4以下。

水中的悬浮物质的尺寸（单位:um）

| 项目 | 胶质 | 浊度物质 | 色度 | 病毒 | 细菌 | 藻类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 0.001-1.0 | 0.1-100 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | 0.2-1.0 | 1.0-100 |

## 3.3 次级CTO过滤器

CTO过滤器选用优质果壳活性炭滤芯，其表面积高达1000m2/g以上，有很强的物理吸附能力，能有效的吸附水中有机污染物，同时也可呈现一定的化学吸附，100%去除水中的余氯、氯胺、异味等。

据统计，通过活性炭过滤器，可以除去水中60%-80%的胶体物质；50%左右的铁和50%-60%的有机物等。

利用活性炭的活性表面吸附能力除去水中的游离氯，可以避免反渗透膜受到余氯的氧化降解作用。

因此必须严格控制进水中的余氯含量不超过0.1mg/L，如发现余氯超标，应及时更换活性炭滤芯。

## 3.4 三级PP过滤器

进一步过滤水中杂质，保证RO膜进水水质。

反渗透装置的进水水质（TFC）指标

| 浊度 | 污染指数（F1） | 水温 （℃） | PH | 锰法 （mg/L） | 余氯 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 硬度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | ＜4.0 | 5-45 | 2-12 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.1 |

## 3.5 增压模块

增压泵的作用是为反渗透装置提供足够的进水压力，根据系统产水量要求，考虑到进水温度的波动及管路的阻力损失，选用轻型立式多级离心泵，该泵性能良好、工作稳定，完全能够满足反渗透装置运行的要求。

反渗透装置的增压泵进口处装有低压保护开关。当进水不足，增压泵入口的水压低于某一设定值（正常为0.15MPa），低压保护器会自动发出信号停止增压泵运行，保护增压泵不在缺水状态下运行，保护系统纯水机不受损害。

注：增压泵严禁无水运转否则会损坏机械密封！

## 3.6 反渗透膜

根据系统要求，反渗透装置选用聚酰胺复合反渗透膜，脱盐率不小于98%。增压泵将预处理出水升压至RO的工作压力，进入反渗透膜被分离为纯水和浓水。浓水通过浓水管道排入到下水管，纯水通过纯水管道注入到无菌水箱。

注：实际的产水水质因源水水质的不同而有差异，出厂时反渗透膜脱盐率≥98%。

反渗透膜除盐机理：在半透膜的表皮上布满了许多极细的膜孔，膜的表面选择性的吸附了一层水分子，盐类溶质则被膜排斥，化合价态愈高的离子被排斥愈远，膜孔周围的水分子在反渗透压力的推动下，通过膜的毛细管作用流出纯水而达到除盐目的。

RO膜的孔径＜1.0nm，因此RO膜能滤除最少细菌之一的绿脓杆菌（3000×10-10m）；也能滤除各种病毒，如流感病毒（800×10-10m）、脑膜炎病毒（200×10-10m）；甚至还能滤除热原（10-500×10-10m）。

利用反渗透法制备纯水，其特点是：设备结构紧凑且维修简便，占地面积小，产水量高；又因是在没有相变的情况下制备纯水，故而能耗低，同时又无酸，碱等废水的排放，实属一种新的节能型环保设备，所以这一先进的膜分离技术在各领域都得到广泛的作用。

由于该纯水机采用独特设计管路和控制方式使得反渗透装置在工作过程中的废水排放量降到最低，产水量达到了70%以上。

进水温度对反渗透膜的影响

反渗透产水对进水水温的变化十分敏感，随着水温的降低水对通量也线性的降低，进水水温每降低1℃，产水量就降低2.5%-3.0%。

反渗透系统工作的最佳温度是25℃，当进水温度低于25℃时产水量就会降低（尤其是北方冬季），此时要想提高产水量就要提升进水温度，最佳方法就是在进水之前增加换热装置；当进水温度高于25℃时产水量就会增加、脱盐率降低、电导率升高。

不同温度下膜的产品性能

<测试条件>

| 参数 | 进水浓度 （ppm） | 压力 （kg/cm2） | 温度 （℃） | 回收率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BN,BE 系列 | 2，500 | 15 | 变量 | 15 |  |
| BL 系列 | 1，500 | 10 | 变量 | 15 |  |

## 3.7 无菌水箱

储存制备的纯水，纯水机选用卫生级PE水箱，箱内有三个液位,从上至下分别为第1液位（高液位）、第2液位（中液位）、第3液位（低液位）。第1液位和第2液位控制主泵的运转；第3液位控制供水泵的运转。

## 3.8 储能供水

由于用水点瞬间取水量过大，而纯水机每小时产水量一定，特增加无菌水箱用来储存反渗透纯水；储存在无菌水箱里的纯水经过供水泵升压之后，输送到各用水点，供水泵的运行由纯水箱中的低液位浮球和水泵控制器控制，自动运行。当用水点处于关闭状态，供水管网中压力上升，上升到一定值时，断开水泵控制器中触点，供水泵停止工作。用水点打开，管网中压力逐渐下降，下降到一定值后，水泵控制器中触点重新闭合，供水泵启动运行。

## 3.9消毒系统

消毒系统分为：化学消毒和紫外线消毒两种。

化学消毒其特点是：消毒剂具有很强的消毒杀菌效果，容易分解，经济实惠，操作简单方便。

紫外线消毒其特点是：通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。其优点是：具有较高的杀菌效率，运行安全可靠。紫外线消毒仅需几秒钟即可达到同样的灭活效果；能降低臭味和降低微量有机物；占地面积小，运行维护简单、费用低；消毒效果受水温、PH影响小。

# 四、HD-80L纯水机的安装

纯水机的正确安装对其性能的正常发挥将起重要作用，切不可忽视！安装应综合考虑使用单位各方面的条件，根据实际情况来确定安装方案。

## 4.1纯水机卸车

纯水机运抵客户处，在吊运过程中应注意的事项如下

- 使用合格的吊装设备。

- 不要站在吊装设备的下方。

- 应保持吊装设备周围有足够的安全距离。

- 调整吊装器具，找出重心，以使设备平稳吊装。

- 吊装时，应注意保护外包装板。

注意：搬运过程中应注意纯水机底脚不要划伤地面！

## 4.2 纯水机拆箱与检查

- 纯水机拆箱后，应仔细检查纯水机各部件是否完好，有无损坏或丢失，如有则需做好记录，及时与我公司取得联系。

- 仔细检查各连接件或紧固件在长途运输过程中是否有松动，如有请紧固。

- 请参照附件装箱清单检查、记录纯水机随机携带的附件。

## 4.3 纯水机安装

纯水机安装前，如需要可向我公司索要安装图。也可直接拨打公司全国统一服务热线：400-600-3027进行咨询

注意：错误的安装将有可能危害人的生命及财产安全， 生产厂家对纯水机性能也没法有效的保证!

4.3.1安装现场的环境与空间

安装现场温度最好在15—40摄氏度之间。纯水机主机为箱式一体机，规格：670×550×1410 mm（长×宽×高）。

纯水机最好安装在一独立房间，墙面、地面采用瓷砖或其它不怕水材料装饰。

注意事项：应避免将纯水机安装在重粉尘、油雾等含导电粒子、腐蚀性气体、可燃性气体、强磁场、高温、高湿度或易被雨淋湿的环境中。

水处理房间门宽必须大于600mm

4.3.2安装现场管路的配置和预留

    - 进水管道，接口为DN15预装控制阀门内丝（金属丝头）；

必须确保进水压力在0.2MPa～0.4MPa之间,（尽量避                                   免与灭菌器等大用水量设备共用一条进水管道）；

    - 纯水管道接口2个，接口为DN15预装控制阀门内丝（金属丝头），为循环管路；

    - 下水管道，接口为DN50以上、PVC管或金属管，避免排水管道与灭菌器、清洗机共用，防止蒸汽回流；

    - 根据水处理间的面积大小最少预留防臭地漏一个，并保证该地漏为该房间最低点，设置于方便清理的位置。

纯水机在连接管路之前，应将进水和纯水管路进行清洁处理，防止管路中的杂质影响水机运转或用水点的水质。

4.3.3安装现场电气部分的配置

电气部分配置：在纯水机安装位置附近设置电控箱一个（单相三线制），预留Ф32线管引至纯水机，并预设防水三孔电源插座一个。

注：如需要与其它追溯系统相连接还需要在纯水机位置处预留网线接口。

特别提示：纯水机的机身必须严格、可靠接地。

4.3.4水、电连接

根据具体安装图以及安装要求，把水、电同纯水机相对应的位置连接起来。在管道接头处应使用密封填充料以防泄漏。

a)根据纯水机背面底部的管路接口标识连接好各条管路到相应位置。源水接口-连接到自来水；废水接口-连接到下水管；纯水接口-连接到清洗槽；循环接口-连接到清洗槽循环回水管；管路消毒口-连接到纯水管；溢流接口-从水箱溢流口连接到下水管。

b)检查预留插孔电压是否正常（AC220V/50HZ±15%）并可靠接地。

# 五、纯水机系统的运行

纯水机在出厂前运行系统已经调试完成，纯水机安装完毕后，用户可按如下所述方法对纯水机进行检验、试机

5.1  纯水机的使用与操作

严禁非操作人员随意触摸控制屏！

将纯水机电源开关打开,纯水机通电以后，经过一段时间的自检，触摸屏会显示初始操作界面。如图1：

图1初始选择操作界面

一共有四个功能按键，选择“自动运行”按键，纯水机将进入自动运行模式，受液位、压力等外部控制信号控制机器的自动启停。“系统消毒”按键在纯水机需要消毒时选择。在设备调试阶段或者是自动功能出现故障时，选择“手动运行”模式，强制设备制水满足应急用水要求。点击“参数设置”按键，将进入到参数设置界面，由于各时间参数在调试的时候已经设置好，如无必要，不要做随意更改。但是，当设备连续断电超过72小时，需要重新对参数进行设置。

- 手动操作

点击“手动运行”按钮进入手动操作主界面，如图2：

画面中一共有“进水电磁阀”、“增压泵”、“废水电磁阀”、“供水泵”四个执行元件。每个执行元件各有一个功能按键和状态指示等。进行手动操作时，先确认自来水有水，进水阀门处于开启状态。再依次点击“进水电磁阀”、“增压泵”、“废水电磁阀”三个执行元件对应的功能按键。当按下时，功能按键和指示灯会显示状态“ON”，反之显示状态“OFF”。运行大约1分钟时，关闭废水电磁阀，同时调节浓水调节阀，将系统压力调至规定值(0.6-0.8Mpa)。需要使用纯水时，点击“供水泵”功能按键，启动供水泵。由于手动模式不受任何外部信号控制，因此工作时必须注意水箱水位情况。水箱满，关掉进水电磁阀和增压泵，以防止水满溢出；水箱空，关掉供水泵，以防止水泵无水空转。需要退出手动模式，直接点击“返回”按键，将重新回到初始界面。

图 2 手动操作主界面

以上是纯水机的手动操作方式。

手动操作只是在纯水机调试和纯水机自动功能出现故障时使用，纯水机正常工作时一般选用自动运行。

- 自动运行（自动操作）

在初始选择界面点击“自动运行”按键，设备进入到自动制水状态，主要由纯水箱中高液位浮球和中液位浮球控制，当水位位于中液位浮球以下时，水机自动开始制水，会先打开阀“YV5”低压冲洗，这样能防止高浓度的水长期附着于反渗透膜表面造成膜堵塞。冲洗程序结束后，纯水侧开始产水。水位到了高液位时，机器自动停止。当在制水过程中，出水自来水停水、水压过低、前面三级滤芯堵塞等情况，机器会自动停止，并在屏幕上会显示出“”提示信息。如果机器反复启停，用户必须停止机器运行，并检查源水压力和前级滤芯，排除故障后，重新启动机器。在自动运行界面点击“返回”按钮，将停止自动制水，进入到初始选择界面。

图 3 自动运行状态

2.3系统消毒

为了避免设备管道中细菌滋生，需要定期进行消毒，具体的做法如下：

A/B消毒液有轻微的腐蚀性，操作时请戴上手套/口罩；

消毒前，将一组消毒液（1瓶A液和1瓶B液 500g/瓶装）混合在一个可以密封的塑料容器中密封24-48小时待用；

- 消毒前，先切换到初始界面，打开清洗槽放水，让水箱中液位低于60L（如果实际就低于60L，可以忽略此步骤）。然后将事先配置好的消毒液倒入到水箱中，启动“系统消毒”按键，设备将自动执行消毒程序，消毒结束后，界面会提示“消毒结束”信息。

- ◆消毒完成后，切换到自动模式，打开内镜清洗槽终端放水 30分钟-1小时后进行采样，采样需要专业人士进行，采样完成后马上送检。

- ◆为了避免细菌快速滋生，建议下班后、节假日不要切断水机电源（因为水机具有每天定时循环运行的功能）。如果因为不可抗的原因，如停水停电造成设备停机超过 48小时，需要消毒后再使用。建议夏季（5月-10月）一个月消毒一次，冬季（11月-次年4月）三个月消毒一次。

## 5.3 纯水机自动运行状态的说明

a.接通电源，点击纯水机自动运行按键，纯水机阀YV1、阀YV5、阀YV6、增压泵等进入工作状态；纯水机每次工作时都要对反渗透膜和管路进行冲洗，以除去上次工作留在反渗透膜和管道里的杂质；在冲洗时间里阀YV5打开，系统压力表数值为零或很小，冲洗完成后，阀YV5关闭，系统压力表压力值开始上升，注意观察不要超过1.0Mpa.可以通过调节浓水调节阀开关程度来改变压力大小。关阀-压力增大；开阀-压力减小。

b.纯水机正常启动，纯水经过电导仪进入无菌水箱，水箱中有液位在线控制，采用浮球式液位开关并在触摸屏上在线显示水箱水位。纯水机自动运行由液位开关来控制，当水位到达第三液位时（低液位、从上面数第三个），供水泵开始启动并向用水点供水；当水位低于第三液位时，供水泵停止工作，用水点停止供水。（这种情况一般不会发生，因为当水位低于第二液位时，高压泵已经开始工作制备纯水了，除非用水量已经超出了机器的产水量）。当水位到达第一液位时（最高液位、从上面数第一个），高压泵停止工作；当液位低于第二液位时，高压泵开始工作；纯水机由液位开关控制实现了自动控制。

c.纯水机在纯水的制备过程中可以通过仪表上显示的数据来了解各项参数，通过这些参数可以判断水质的好坏及纯水机的运行状态。例如：系统压力、电导率、以及每个水泵的工作状态、过滤器的运行状态等。

d. 供水泵的启动取决于水箱液位（第三液位）和水泵控制器的触点是否闭合。当水箱里的水位达到第三液位时，供水泵开始启动，供水管网中压力不断上升，当上升到一定值时，水泵控制器中触点断开，供水泵停止运行。打开用水阀门，管网中压力下降，水泵控制器中触点闭合，供水泵重新开始运行。水泵控制器顶端设置有调节器，用于调节供水泵的启动压力，“+”为增加启动压力，“-”为减小启动压力。

# 六、纯水机系统的维护

一个好的系统除有合理的设计、可靠的设备、优良的选材、精心的安装外，还必须进行严格的操作维护与保养。所以应有专职的操作管理人员定岗定责，并指定技术人员负责管理，对系统情况、运行参数要求最少每天记录一次，以便分析系统运行情况。对于系统出现的问题要及时分析原因，对于易耗件、消耗品要有适量的库存储备。

以下是必须执行的日常维护：

- 做好日常水质检测和纯水机运行参数的记录工作，发现异常及时解决。每天定时检测并记录、纯水电导、各点压力以及进出水流量等重要参数。

- 及时更换耗材

- 经常清洗机器，保持设备的清洁。

- 经常检查管路是否有漏水现象并及时解决。

- 应保证纯水机的正常供水供电，如遇特殊情况停电停水需要对纯水机进行重新调整，特别是停电后时间参数需重新设置，禁止无关人员接触电控部分的按钮及管路部分的阀门，防止误操作使纯水机不能正常使用。

应急措施：

- 纯水机漏水比较严重时，应马上关掉纯水机的进水开关，并关掉电源，通知服务商处理。

前级过滤器滤芯更换操作规范

1、 准备好对应要求的滤芯，注意规格和数量。

2、 关闭自来水进水阀门、关掉系统电源，避免在更换滤芯时系统突然启动，

引起故障。

3、 轻按过滤器上面红色排气阀门，排气排水。

4、 按滤瓶上提示使用相应工具拧开过滤器瓶体。

5、 取出旧滤芯，并将过滤器内部清理干净。

6、 安装新滤芯时拆下滤芯包装膜，注意滤芯垫圈不能缺失（怎么拆卸，怎么装回）。

7、 拧紧过滤器滤瓶，打开自来水进水阀门。

8、 轻按过滤器上面红色排气阀门，待过滤器瓶体中空气全部排出，出水时，松开排气阀。

9、 整理现场卫生，检查是否有漏水，作好相应记录，纯水机通电，开机运行。

# 七、纯水机常见故障分析及排除

纯水机的故障有一部分是由于用户未能按使用说明书正确操作而引起的，因此要求操作维修人员首先熟悉纯水机说明书中所规定的正确操作程序，方能达到快速检查和熟练维修的目的。

- 一般故障

- 未接通水源或进水水压不足造成机器无法正常启动。

- 进水水质太差致使滤芯堵塞造成机器无法启动或工作不稳定。

- 擅自调节浓水调节阀，导致工作压力异常。

- 管道及反渗透系统中的空气未排净而导致高压泵出水压力不稳。

- 运输过程中因震动造成的故障

- 电器部分接线松动造成机器不启动。

- 结构件部分因震动而松动。

- 恒压模块因震动而漏气，造成机器工作异常。

- 环境情况造成的故障

- 主水管路供水不足（管路中有分支用户）造成机器不启动，或运行自动停机。

- 电源主线路中电流过小及所用线径过细，造成主线路局部过热而影响机器正常工作。

故障发生时，请维修员首先考虑以上故障原因！

常见故障排除方法：

| 症状 | 故障原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 不通电 | 1.电源线没有接好 2.控制开关损坏 3.保险丝损坏 | 1.固定好电源线 2.更换 |
| 打开电源后，触摸屏不亮 | 1.触摸屏电源未接通； 2.系统交流电源部分连接不正常 3.24V直流电源损坏 | 1.检查触摸屏电源 2.检查系统交流电源部分连接线是否正常、有无缺相、接插件有无松动现象 3.更换24V直流电源 |
| 触摸屏黑屏 | 1.触摸屏故障 2.触摸屏受潮或过热 3.DC24V电源故障 | 1.更换触摸屏 2.将触摸屏放在通风干燥的地方。 3.检查24V电源 |
| 增压泵不工作 | 1.没有进电 2.泵起动器未接通 3.泵起动器损坏 4.低压保护器（压力变送器）保护 5.增压泵电机烧坏 | 1.检查电源 2.检查泵起动器控制线路 3.更换泵起动器 4.检查压力变送器是否正常，进水是否正常，滤芯是否堵塞 5.修理或者更换增压泵 |
| 电磁阀不工作 | 1.控制电磁阀的线路不通 2.PLC没有输出 3.PLC有输出指示但输出口烧坏 4.电磁阀故障 | 1.检查电路 2.检查PLC是否在“RUN”状态 3.更换PLC 4.通电以后拿螺丝刀试试主阀线圈有没有吸力，如没有吸力说明线圈没通电或线圈烧坏。此时需要检查线路或更换电磁阀。 |
| 无菌水箱有水溢出 | 1.进水电磁阀故障 2.UPVC单向阀故障 3.液位故障 | 1.拆开电磁阀清洗阀内杂物或更换。 2.更换UPVC单向阀。 3.更换液位。 |
| 增压泵工作但是没有水流出或水流很小 | 1.电磁阀没有打开 2.电磁阀阻塞 3.过滤滤芯严重阻塞 4.泵内有空气 | 1.检修电磁阀 2.拆开电磁阀清洗阀内杂物或更换 3.更换过滤滤芯 4.扭开泵体放气孔螺丝进行放气，待水流出后，扭紧放气孔螺丝即可 |
| 输送泵 不工作 | 1.没有电源 2.泵起动器未接通 3.泵起动器损坏 4.输送压差保护 5.输送泵电机烧坏 6.无菌水箱内水位太低 | 1.检查电源 2.检查泵起动器控制线路 3.更换泵起动器 4.检查输送压差是否损坏 5.修理或更换纯水泵 6.打开纯水机开始制水，等到触摸屏上液位显示两个以上的时候纯水泵才开始启动。 |
| 用水点没有水流出 | 1.无菌水箱内没水 2.输送泵没启动 3.输送压差开关坏掉 4.泵内有空气 5.纯水阀门关闭 | 1.打开纯水机开始制水 2.检查输送泵及部件有无故障 3.更换输送压差开关 4.扭开泵体放气孔螺丝进行放气，待水流出后，扭紧放气孔螺丝即可 5.打开纯水阀门 |
| 运行压力高（显示0.8Mp以上） | 1.浓水调节阀没调好 2.废水出口堵塞 3.压力表不准确 4.膜堵塞 | 1.调到设定位置 2.去掉杂质 3.根据需要校正或更换 4.和厂家联系，更换膜 |
| 反渗透产水量下降 | 1.低压力运行 2.进水温度偏低 3.油份的混入 4.反渗透膜运行周期太长（1年以上） 5.反渗透膜元件污染严重 6.发生反渗透膜元件的压密 | 1.调节浓水调节阀到建议压力范围 2.产水时进水温度最佳为22-25℃ 3.油绝对不能进入原水如进入必须更换膜 4.更换反渗透膜元件（联系厂家） 5.更换反渗透膜元件 6.当在超过建议压力的条件下（超过0.8Mpa）运转就会发生膜元件的压密，此时必须更换反渗透膜元件 |
| 输送泵 频繁启动 | 1.输送压差调节不当 2.输送压差损坏 3.恒压模块损坏或气压小 | 1.重新调节压差 2.更换输送压差 3.更换恒压模块 |
| 纯水电导率升高 | 1.膜密封件老化或损坏 2.源水水质恶化，余氯升高 3.电导率表不准 4.膜阻塞或破坏 5.反渗透膜运行周期太长（1年以上） | 1.检查更换膜密封件 2.重新水分析 3.利用标准电导仪校正或更换仪表 4.更换反渗透膜件（厂家更换） 5.更换反渗透膜件（厂家更换） |
| 恒压模块没有气压或气压变小 | 1.压力包长时间工作气压减小 2.压力包跑气或漏气 3.压力包开裂 | 1.给压力包充气但压力不能超过2bar（专业人员操作） 2.更换压力包 3.更换压力包 |

总之，故障往往是形形色色的，但不管发生什么故障，首先应根据故障现象分析故障发生的可能原因以及涉及到的管路和电路，然后再逐一排除，最后找出真正的故障点进行检修。

# 八、技术服务保证

纯水机整机保修1年,在质保期内，由于产品质量引起的纯水机故障，供方负责免费维修；由于操作原因造成的纯水机损坏，供方实行成本维修。

质保期过后，实行成本维修，并保证常年以优惠价格向需方供应零配件及消耗性材料。

水机进水应满足城市饮用自来水标准，如有特殊情况如PH值.温度或水质恶化等超出上述范围，公司可以根据实际的运用情况，减少保证期限。

注：反渗透膜件所需源水的余氯含量不能大于0.1ppm，如有超过，供方将取消对此所下的保证。反渗透膜件投运90天内，如果运行结果不令人满意，不得擅自处理，需致电供方。用于反渗透膜件的清洗剂、杀菌剂以及其它药品必须得到供方的批准，否则不予以保证。

如果您在使用该纯水机时遇到麻烦或存在疑问，请及时与我们取得联系。

九、附录

1、本说明书依照常规产品编制；

2、本说明书所写内容和所附图表不经我公司允许不得用于它处；

3、鉴于纯水机不断改进，本公司保留对其技术参数和说明内容的修改权利；

4、纯水机更换耗材及配件必须经过厂家同意方可更换，否则纯水机以后出现的任何故障我公司概不负责。

设计单位：四川水思源环境科技有限公司

地址：联东U谷成都医学城科技企业港

邮箱：shuisiyuankj@163.com

公司官网：http://www.ssykj.cn

服务热线：400-600-3027

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机主机 | 1台 |  |
| 2 | RO膜 | 1支 | 已安装好 |
| 3 | 线绕滤芯 | 1支 | 已安装好 |
| 3 | PP滤芯 | 1支 | 已安装好 |
| 4 | CTO滤芯 | 1支 | 已安装好 |
| 5 | 配件盒 | 1个 | 放主机里面 |
| 6 | 安装用配件 | 配套 | 放主机里面 |
| 7 | 消毒液 | 配套 | 放主机里面 |
| （1） | 产品合格证 | 1份 | 放主机顶部 |
| （2） | 使用说明书 | 1份 | 放主机顶部 |
| （3） | 产品保修卡 | 1份 | 放主机顶部 |

装箱清单

# Text boxes

消毒剂下 隰县

自来水

自来水

自来水

自来水

自来水

自来水

自来水

自来水

自来水